| Napisati model ponudjenog aparata: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis – Mobilni rendgen specifikacija: | Ponudjeni aparat zadovoljava kriterijum DA /NE | Navesti broj stranice u katalogu gde se vidi da je kriterijum ispunjen (obelezite u katalogu koji ste prilozili kriterijum rednim brojem iz specifikacije) |
| 1. GENERATOR |  |  |
| 1.1 Nominalna snaga generatora: najmanje 30 kW |  |  |
| 1.2 Raspon napona: najmanje 40–125 kV |  |  |
| 1.3 Najveca vrednost struje: najmanje 300 mA |  |  |
| 1.4 Vrednost mAs u opsegu od minimum 0.32–320 mAs |  |  |
| 1.5 Frekvencija: najmanje 50 kHz |  |  |
| 2. RTG CEV I KOLIMATOR |  |  |
| 2.1 Cev sa rotirajućom anodom |  |  |
| 2.2 Toplotni kapacitet anode: najmanje 140 kHU |  |  |
| 2.3 Mali fokus najvise 0.6 mm, veliki fokus najmanje1.2 mm |  |  |
| 2.4 Rotacija kolimatora najmanje +-90stepeni |  |  |
| 3. BEŽIČNI FLET PANEL DETEKTOR |  |  |
| 3.1 Materijal detektora: CsI |  |  |
| 3.2 Aktivna površina detektora: najmanje 22×29 cm |  |  |
| 3.3 Dubina digitalizacije: najmanje 16 bit |  |  |
| 3.4 Veličina piksela: maksimum 124 µm |  |  |
| 3.5 DQE: najmanje 72% pri 0 lp/mm |  |  |
| 3.6 Debljina detektora: maksimalno 16 mm |  |  |
| 3.7 Tezina detektora: maksimalno 2,1 kg sa baterijom |  |  |
| 4. AKVIZICIONA RADNA STANICA INTEGRISANA U SISTEM |  |  |
| 4.1 Monitor osetljiv na dodir, dijagonale najmanje 19" |  |  |
| 4.2 Najmanje 5 razlicitih pedijatriskih programa |  |  |
| 4.3 Najmanje sledece DICOM funkcije: Send, Storage Commitment, Print, Worklist |  |  |
| 4.4 Eksportovanje u DICOM formatu na: USB ili CD/DVD sa narezivanjem DICOM pregledaca |  |  |
| 4.5 Kapacitet za smestaj slika: minimum 5.000 slika |  |  |
| 5. OSNOVNA JEDINICA SISTEMA |  |  |
| 5.1 Tezina sistema: najvise 450 kg |  |  |
| 5.2 Sirina sistema u transportnom polozaju: max 60 cm |  |  |
| 5.3 Visina sistema u transportnom polozaju: max 139 cm |  |  |
| 5.4 Duzina sistema u transportnom polozaju: max 130 cm |  |  |
| 5.5 Maksimalno rastojanje od fokusa cevi do poda u vertikalnom pravcu: najmanje 200 cm |  |  |
| 5.6 Teleskopski sistem pozicioniranja cevi maksimalni dohvat cevi u horizontalnom pravcu: najmanje 120 cm |  |  |
| 5.7 Motorizovano kretanje naprad /nazad, sa varijabilnom brzinom koja se automatski podesava |  |  |
| 5.8 Punjenje baterije iz standardne uticnice 230V |  |  |
| 5.9 Ručni okidač ekspozicije |  |  |
| 5.10 Integrisan DAP merač |  |  |
| 6. NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI |  |  |
| 6.1 Podešavanje kontrasta i osvetljenja bazirano na vestackoj inteligenciji,ili drugoj naprednoj tehnologiji, bez obzira na velicinu pacijenta, kolimaciju i prisustvu metalnih implanata |  |  |
| 6.2 Višestruka obrada za bolju vizualizaciju i razlikovanje mekih tkiva, detalja kostiju i metala |  |  |
| 6.3 Virtuelna rešetka - povecava kontrast i umanjuje efekte rasipnog zracenja bez prisustva fizicke resetke |  |  |
| 6.4 Algoritam vestacke inteligencije ili druge napredne tehnologija integrisan u sistem (ne na odvojenom serveru/racunaru) koji omogucava identifikaciju prisustva pneumotoraksa, sa prikazom nivoa pouzdanosti i lokalizacijom |  |  |
| 6.5 Algoritam vestacke inteligencije ili druge napredne tehnologije integrisan u sistem (ne na odvojenom serveru/racunaru) namenjena automatskoj proceni polozaja endotrahealnog tubusa odmah nakon snimanja |  |  |
| ROK ISPORUKE U DANIMA |  |  |
| CENA u RSD sa uracunatim troskovima isporuke u Kragujevac bez PDV-a |  |  |